景东县医院皮肤美容科和口腔科货物需求及技术参数

设备需求及报价

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED手术无影灯 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 高频电刀 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 多功能手术床 | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 牙科种植机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 医用等离子体壁挂空气消毒机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

1.LED手术无影灯技术参数

| 手术无影灯主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯头直径 | ≥700 | ≥500 |
| 照度（相距1M处LUX) | 160000 | 140000 |
| 灯珠数量 | ≥80 | ≥48 |
| 色温（K） | 4300±500 | 4300±500 |
| 光斑直径（mm） | 100—300 | 100—300 |
| 术者头部温升（℃） | ≤1 | ≤1 |
| 照明深度（mm） | ≥1200 | ≥1200 |
| 操作半径（mm） | ≥2200 | ≥2200 |
| 亮度调节 | 1-100 | 1-100 |
| 演色性指数CRI | ≥97% | ≥97% |
| 色彩还原指数Ra | ≥97% | ≥97% |
| 术野工作区域温升（℃） | ≤2 | ≤2 |
| 最佳安装高度（mm） | 2800—3000 | 2800—3000 |
| 工作半径（mm） | 600—1800 | 600—1800 |
| 电源电压 | 220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ |
| 输入功率 | 400VA | 400VA |
| 灯泡平均寿命（h） | ≥60000 | ≥60000 |
| 灯泡功率 | 1W/3V | 1W/3V |

■特点

1.完美的无影灯效果,科学的弧度聚焦设计,巧妙地避开医生头肩部的遮挡,达到理想的无影效果和超强的深度照明。

2.超长的LED使用寿命,达到60000小时无需更换灯珠，比卤素灯寿命长40倍。在同样的亮度下, LED 的能耗仅为普通白炽灯的1/10， 卤素灯的1/2。

3.进口LED冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器，造就绝佳的散热效果。采用发光二极管作为光源，无温升,无紫外线辐射，无频闪。

3.进口高性能灯珠，高效空间布局，同等照度下节能效果较好。

4.采用单颗1W的灯珠，产生的热量相对较少。

5.采用两种色温相近的灯珠，避免手术医师产生眩晕感。

6.R9和R13均大于90，有助于清楚地分辨血管和组织。

7.耐冲击，废弃物可回收并且无汞污染。

2.高频电刀技术参数

一、产品优势

1.人体阻抗值自动侦测系统,负极板接触不良时立即中断输出并发出警报，防止病人在手术过程中皮肤意外灼伤。

2.水中切割TURP功能。

3.主机负极板具备2两种接口:圆形和方形。

4.具备手控/脚控输出。

5.具备单极/双极模式。

6.单极电凝标配2种模式：标准电凝和喷射电凝

二、参数规格

1. 单极负载阻抗：150欧。

2.单极工作频率:384Hz。

3.单极纯切：最大功率285W；最高电压2000V。

4.单极混切I ：最大功率240W；最高电压2400V。

5.单极混切Ⅱ：最大功率190W；最高电压3000V。

6.标准电凝：最大功率120W； 最高电压5900V。

7.喷射电凝：最大功率80W；最高电压9000V。

8．双极负载阻抗：10欧。

9.双极工作频率960Hz。

10.双极电凝：最大功率40W；最高电压650V。

11.保险丝规格:T5A 250V

3.多功能手术床技术参数

- 产品简介：

本产品采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，使用方便，安全可靠。供手术室施行普外、心肾、骨科、神经外科、妇科、泌尿科等手术。腿板可外展90°，可拆卸。方便进行泌尿科手术。台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，操作方便，安全可靠。

- 技术参数：

长：约2000mm

宽：约500mm

高：约550mm

左倾：≥20°

右倾：≥20°
前倾：≥25°

后倾：≥25°
升降行程：≥250mm

头板上折：≥45°

头板下折：≥90°

腰板升高：≥110mm

腿板下折：≥90°

腿板外展：≥90°
背板上折：≥50°

背板下折：≥15°

- 配置清单：

名称              数量

主床               1
床垫               1

支肩               2

支身               2

托手板             2

托腿架             2

麻醉屏架           1

手持操纵器         1

4.牙科种植机技术参数

- 一.  主机显示屏：

1.   4.3 英寸彩色显示屏；

二. 脚踏控制器：

1.   脚踏可拆卸，便于清洁；

2.   脚踏防水等级: IPX 8

- 三. 手术程序及功能设计：

1. 直观的程序设定界面，可调节参数选项不少于 6 项；

2. 可视化操作步骤，配以彩图及符号显示， 使得调节更为直观便捷；▲

3. 灵活可编辑的使用程序步骤，可设置 4 -10 个程序步骤， 并可通过脚控进行切换；

4. 预设口内备洞冲洗功能， 一键启动， 冲洗清洁一步到位； ▲

5. 种植机可单独设定 4-10 个操作步骤， 医生可根据需要进行步骤预设，从而简化工作 流程， 提高手术效率； ▲

6. 设有一键自动校准功能， 确保始终安全、精准、稳定的动力输出；

- 四. 种植马达及手机：

1. 配原厂进口超轻 LED 马达一个及光纤弯手机一把；

2. LED 马达最大扭矩： 5.5 Ncm；

3. SMARTdrive 技术，确保开机低速时也能在低振动下迅速达到高扭矩；

4. 光纤弯手机传速比： 20 : 1；

5. 光纤弯手机转速范围： 15 - 2000rpm；

- 五. 清洁设计：

1. 分段式种植手机组件， 马达与连接尾管可拆卸， 种植手机机身与机头可拆卸，使得清 洁保养更为彻底；▲

2. 光滑易清洁的主机表面， 可拆卸清洗的脚踏，马达和管线可高温高压消毒；

- 六. 其他：

1.   泵输送量： 0-110 ml/min；

2. 输入电压： 100-240 V；

3. 输入频率： 50-60 Hz；

4. 脚踏起动器：防护等级 IPX8

5.医用等离子壁挂式空气消毒机技术参数

| 1.设备基本参数 | 1.1消毒因子：等离子体 |
| --- | --- |
|  | ✱1.2特定适用空间体积≤100㎥ |
|  | 1.3安装方式：壁挂式安装 |
|  | ✱1.4额定输入功率≤60W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz |
|  | 1.5循环风量≥850m3/h |
|  | 1.6噪声≤50dB（A） |
|  | 1.7等离子体寿命≥25000小时。 |
|  | 1.8等离子体密度分布≥2.9X1017m-3（提供检测报告） |
|  | ▲1.9臭氧泄漏量≤0.005mg/m3（提供检测报告） |
|  | 1.10风速：多挡风速可调 |
|  | 1.11操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式 |
|  | 1.12可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等 |
|  | 1.13程控数量≥5组 |
|  | 1.15故障提示功能：具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能 |
|  | 1.16等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条 |
|  | 1.17设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）符合GB9706.1医用设备电气安全的要求 |
|  | 1.18设备采用LED屏幕显示设备状态 |
| 2.设备消毒和洁净性能 | ▲2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告） |
|  | ▲2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤25（cfu/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | ▲2.3设备对空间作业120min后PM2.5颗粒浓度≤0.015（mg/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | ▲2.4设备对空间作业120min的洁净空气输出比率≥200（m3/h）（提供CMA资质检测报告） |
|  | ▲2.5设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | ▲2.6设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9% |
|  | ▲2.7设备对白色念珠菌（10231）进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.91% |
|  | ▲2.8设备对黑曲霉菌（16404）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.91% |
| 3.设备的物联网功能（硬件） | ▲3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能 |
|  | 3.2具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室（院方权限） |
|  | 3.3具备传输设备运行状态、生命状态的功能（院方权限） |
|  | 3.4具备传输设备消毒效果、温湿度的功能（院方权限） |
| 4.设备的物联网功能（软件）选配 | 4.1支持查看设备空间位置的功能 |
|  | 4.2支持查看设备运行状态、生命状态的功能 |
|  | 4.3支持查看设备所处空间消毒效果和温湿度的功能 |
|  | 4.4支持使用电脑端、手持智能终端查看设备相关信息 |
|  | 4.5支持全院所有科室查看设备相关信息功能，并赋予不同权限 |
|  | 4.6支持设备故障自动警示、保养提前警示等功能 |
|  | 4.7支持科室间信息共享 |
|  | 4.8支持设备信息、消毒记录等数据的记录和导出 |
| 5.厂家资质 | 5.1质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书 |
|  | 5.2环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证 |
|  | 5.3健康安全管理体系认证：提供SO45001职业健康安全管理体系认证 |
|  | 5.4卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证 |

备注：

1、所列技术要求（或参考品牌、规格、型号的技术标准）为技术上的基本要求，招标文件中技术要求涉及品牌、专利、商标、设计、厂家或原产地等含有倾向或者排斥潜在投标人的内容均不作为必须的技术要求，投标人只需参照或提供相当于招标文件中技术要求的货物即可。

2、所有带“▲”的条款为重要技术要求，如不能完全满足可能导致严重扣分，各投标人必须真实响应，如提供虚假信息由投标人承担一切法律及经济后果。