| 序号： | 品名：酸性氧化电位水生成器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成。设备结构为一体机，所有组成件集中在设备内部，占地面积小。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min。酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min。 |  |  |  |  |  |
| 3 | pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤200，并提供第三方检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源AC220V 50Hz |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。酸碱水量不足，具备自动启停功能。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 液晶触摸屏操作，全自动控制，一切均按程序自动运行。 实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。 触摸屏可显示缺水、电流过大、pH过高等中文信息，同时伴有声音提示，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，并具有实时在线检测PH和ORP值；随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，并伴有相应的声音及中文信息提示，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备具有定期自动清洗管道功能，不用人为繁琐清理管路，防止长时间运行堵塞管道，保持管路清洁，同时保证电解槽、电磁阀等配件的使用寿命及消毒液出水指标稳定性。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。提供打印记录 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电解质加入方便、快捷，根据显示屏提示信息加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开，防止操作人员误添加电解质导致酸水不合格等设备异常情况发生。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 设备每次提示添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用原装进口食品级隔膜，安全、耐用。具有电解槽强化寿命和卫生要求相关第三方检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电解槽有效寿命≥3000小时。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 根据不同区域、不同水质自动调节电解电流，在不同情况下都能保证酸化水的合格。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 内置原水箱≥20L、内置电解质箱≥17L。内置酸水箱≥20L、碱水箱≥20L。 注塑成型，可实现密封、避光，储水箱留有溢水口及溢水管路。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 设备外部可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，以满足正常工作用水量的需求，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 配备酸碱水专用耐腐水龙头。 |  |  |  |  |  |
|  | 耗材名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 专用电解氧化剂 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用滤芯 |  |  |  |  |  |

注：参数响应情况和耗材价格需填好加入响应文件中