项目名称：景东县人民医院超声雾化器及胰岛素泵设备采购项目

项目预算（仅设备）：109200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| A | 眼科医用超声雾化器 | 1 | 台 | 30000 |  |  |  |  |
| A | 超声雾化眼罩（耗材） | 按需 | 套 | 60 |  |  |  |  |
| B | 胰岛素泵 | 4 | 台 | 19800 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） | | 小写： 元；大写： 元整 | | | | | | |
| 注：1、眼科医用超声雾化器有配套使用耗材的，必须进行耗材报价；  2、可以仅参与A或B标段，也可以同时参与A和B标段；  3、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内。 | | | | | | | | |

**A标段：眼科医用超声雾化器及配套使用耗材**

※设备资质要求：有合规的国家第二类医疗器械注册证，加热模块有国家食药局出具的检测报告，机器配合干眼治疗使用医用耗材均为同一品牌。

设备适用范围：干眼症，角膜炎，慢性睑板腺炎，MGD，BKC，视疲劳，假性近视恢复等症状；提供整套解决方案，可直接开展业务。

1．雾化量大小无级调节，雾化杯容量≥40ml。具备无水保护功能，风量无级调节满足临床需求。

2．※标准治疗时间≥15分钟，到时间自动停机。治疗时间可通过软件升级来调整，具有USB升级模块。

3．※智能温控系统，出雾温度精确控制在42.5度左右，温控系统经食药局检测出具检测报告，具有输出保护功能。

**A标段采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 耗材报价 | 公司资质 | 售后服务 | 参数需求 |
| 15 | 15 | 10 | 20 | 40 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×15进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 参数需求40分，不满足一项扣1分，不满足星号项目扣2分。

**B标段：胰岛素泵**

### ****一、基础参数****

****1、储药器容量：****支持≥2mL 容量。

**2、**胰岛素类型：****适用 U-100/mL 规格胰岛素。

### ****二、剂量输注功能****

****1、大剂量输注方式：****支持****常规输注、方波输注、双波输注****。

****2、基础率调节：****支持分段设置，****最多可设置≥24 段****。基础率步长≤0.1U/小时

****3、临时基础率：****支持百分比调节及关闭功能，可设置时间范围。

### ****三、设备性能与安全****

****1、输注精度：★1.****输注误差≤±5%。

****2、电池系统：★1.****采用****可重复充电锂电池****。

****3、操作界面：****支持****全中文操作界面****，可显示剩余药量、剩余电量及基础曲线。

****4、安全防护：****

****★（1）键盘锁定功能****防止误操作。

****★（2）****具备****剂量限制功能****（最大餐前大剂量、每小时基础量限制）。

****★（3）****支持****低药量报警、低电量报警****。

****5、报警方式：****包含****声音报警、震动报警****。

### ****四、数据管理与售后****

### ****1、历史记录：****支持****无线数据下载****，可存储≥50次剂量回顾。

### ****2、保修与服务：★不少于4年原厂免费保修****，提供终身维护及全国售后网点支持

### ****五、其他功能****

1、支持****预设剂量功能****。

2、具备****无线连接功能****。

**B标段采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 公司资质 | 售后服务 | 参数需求 |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 参数需求40分，不满足一项扣1分，不满足星号项目扣2分。