景东县人民医院院内采购文件及评审标准

项目名称：景东县人民医院熏蒸床（督脉）院内采购项目

项目预算：78000元/台，采购2台，合计预算156000元

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 熏蒸床（督脉） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内的新产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A标段技术参数

|  | 熏蒸床技术参数 |
| --- | --- |
|  | 1.由床体、控制柜、药槽、温度控制器、液位控制器、加热装置、液晶显示屏、主控制器组成。 |
| ▲ | 2.液体温度可调节范围：60℃～80℃，允差：±5℃。调节温度精确到±0.1℃。 |
| ▲ | 3.熏蒸过程中，可实时监测药液温度和体感温度。 |
|  | 4.超温保护装置：具有体感温度超温保护装置（保护温度：65℃±5℃）。 |
|  | 5.低水位报警装置：熏蒸床应具有低水位报警装置。 |
|  | 6.定时装置：30～90min可调节，定时误差：±5% |
|  | 7.定时、水位双控装置：熏蒸床应具有低水位或（和）定时时间达到时，终止现工作状态功能 |
|  | 8.最大熏蒸量：≥150ml/h |
|  | 9.药槽容积：≥800ml |
|  | 10.噪声：≤60dB（A计权） |
| ▲ | 11.热喷系统：具有药剂喷涂功能。是一种安全唤醒皮肤的附件，在规定的间隔时间内工作，起到唤醒皮肤的功能。 |
| ▲ | 12.热喷性能：额定工作压力90KPa±10％，额定流量≥5.5L/min； |
|  | 13.自动排药系统：治疗结束后药液通过自动排液系统排出。 |
| ▲ | 14.床体自带储液盒，无需外接排液设施和接液工具。 |
|  | 15.控制柜为液晶显示屏触摸操作界面。 |
| ▲ | 16.熏蒸床可自动记录使用次数。 |
|  | 17.环境试验要求：符合GB/T 14710-2009中气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的规定。 |
| ▲ | 18.验收合格之日起，整机质保≥2年 |

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品使用年限、质保期、售后服务、增值服务等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：0～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号▲参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。