景东县人民医院院内采购文件及评审标准

项目名称：熏蒸治疗仪

项目预算：40000元

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 熏蒸治疗仪 | 1 | 台 | 40000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内的新产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A标段技术参数

熏蒸治疗仪招标参数

★1、支持双通道设计：既可为单个患者提供两个部位同时治疗，也可同时为两名患者开展治疗，各通道独立运行、互不干扰。

2、治疗模式：支持局部熏蒸，可选配全身熏蒸功能，满足不同临床治疗场景需求，操作便捷。

3、药汽输出切换：支持单、双路药汽输出自由切换，可由操作者根据治疗需求灵活调整。

4、电源规格：AC220V±22V，50Hz±1Hz，适配常规供电环境。

5、输入功率：≥1300VA，支持多档位功率调节，满足不同药汽输出量需求。

加热功率：支持不少于 15 档加热功率调节，默认档位可预设，方便临床快速操作。

6、药箱（熏蒸锅）容量：最大容量≥7L，支持加大容量设计，可满足长时间连续治疗或多人连续使用需求。

7、预热（煎药）时间：≤15min，支持一键操作功能，简化医护人员操作流程。

8、工作时间设定：设定范围 1-99min，支持默认时间预设（默认值可调整），适配不同治疗时长需求。

9、显示功能：配备清晰的数码管或液晶显示装置，显示内容包括但不限于温度、工作时间、功率档位、药液量 / 药物浓度等关键参数，读数直观准确。

10、操作方式：采用微电脑控制系统，操作便捷，支持一键预热、功率档位调节、时间设定等核心功能快速操作。

11、药汽喷射量：可随功率档位同步调节，调节档位不少于 15 档，确保药汽输出量精准适配治疗需求。

12、支架与角度调节：支架采用稳固材质（如全金属），稳定性强、经久耐用；翻盖可在 0~90° 范围内任意悬停，喷头支持多方向调节（旋转角度≥110°，纵向调节角度≥160°），满足不同部位治疗的体位需求。

13、移动适配：支持推至患者床前开展熏蒸治疗，适配临床床旁治疗场景。

★14、多重安全保护：具备完善的安全防护装置，包括但不限于自动泄压装置、限压阀失效后备保护、防回流防烫伤隔离装置、吸水吸附部件、漏电保护、自动防干烧保护、双重温控保护等，全面保障医患安全。

15、废液处理：配置冷凝水 / 废液收集装置，可有效吸附多余水珠，避免烫伤风险，且排废液方式支持自动、手动两种模式，互不干扰，便于医护人员操作。

16、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度 ±1℃，温度读数精准可靠。

温度设定：支持多档位温度设定控制，满足临床不同治疗温度需求。

★17、验收合格之日起，质保期不少于 2 年，质保期内提供免费维修、零部件更换等售后服务，确保设备稳定运行。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品使用年限、质保期、售后服务、增值服务，同类业绩等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：0～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。