## 心电诊断中心市场调研报名表
附件1景东县县域医共体强基项目—心电诊断中心市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 便携式心电图机 | 1、用于常规静息心电检查，154家村卫生室，手持式便携移动心电采集终端；2、设备注册类型为心电图机，不接受心电采集盒模式。标准12导联心电采集；3、支持Wi-Fi及4G或以上网络环境下的心电采集及检查流程；4、支持支持身份证、社保卡读卡器等外设；5、支持GPS定位功能；6、具备起搏检测，准确识别起搏信号；7、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；8、内置可充电锂离子电池，充足电后可持续长时间工作 | 154 | 套
2 | 数字式心电图机（12导） | 1、用于常规静息心电检查，16家卫生院；2、设备注册类型为数字式心电图机，不接受心电采集盒模式。同步12导心电采集；3、支持一键加急采集，为急救患者节省时间；4、支持Wi-Fi及4G网络环境下的心电采集及检查流程；5、支持身份证、社保卡读卡器等外设；6、内置可充电锂离子电池，充足电后可持续长时间工作；7、支持危急值数据预警,疑难病例一键远程会诊；8、支持多种打印功能；9、支持自动分析诊断分级功能； | 16 | 套
| 数字式心电图机（18导） | 1、要求同步18导心电采集，其他功能用途、主要需求同上 | 16 | 套
3 | 动态心电图记录仪 | 1、用于动态心电检查，16家卫生院；2、支持十二通道心电数据采集；3、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览；4、采样精度≥24位 5、支持起搏脉冲显示能力；6、数据采集功能：能够连续24小时/48小时不间断采集和存储心电数据；7、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端 | 16 | 套
4 | 动态血压监测仪 | 1、用于用于动态血压检查，16家卫生院；2、测量方法 为线性放气示波法或更准确测量方法；3、血压测量范围：0~280 mmHg；4、脉率测量范围：30~200BPM；5、监测仪屏幕可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息；6、最大压力充气限制300mmHg，断电自动安全打开阀门；7、最大BP测量时间限制到少于120秒；8、充气系统阀门全开快速放气功能；9、监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式；10、快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气；11、带血压记录功能；12、数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果。 | 16 | 套
5 | 心电工作站 | 1、用于心电报告诊断，总院使用；2、处理器： ≥i5 ;内存：≥8GB；硬盘：≥2T及以上； ≥显示器：27英寸 | 6 | 套
6 | 心电报告输出 | 用于心电报告打印，总院使用；1、激光打印功能；最高分辨率：≥600×600dpi；支持 A4、A5、A6等多种打印格式 | 4 | 套
7 | 会诊屏 | 用于总院，显示心电信息，以便于会诊使用；屏幕尺寸≥65英寸；分辨率≥4K（3840*2160）；≥2*HDMI2.0； ≥刷新率 60Hz；内置底座，可壁挂 | 2 | 个
注：本项目需建设县域医共体心电诊断中心一体化网络平台，从而整体提高我县医共体心电信息化水平，更好地为临床服务，提高心电科室工作效率。实现医院电子病历评级要求的全流程信息计算机处理和共享，行程信息闭环覆盖全院心电检查流程的每一个环节。该平台可以把全县医共体的静息心电图机数据，动态心电图数据，动态血压等数据整合在同一平台。根据信息化建设规划，结合临床应用，实现县域的心电检查数据联网，实现数据共享，并且和医院电子病历和体检信息管理系统整合，最终实现和其他医疗业务平台融合。同时，围绕心血管病患者全周期管理，扩展动态心电业务，实现动态心电、动态血压集中诊断和快速诊，建立慢病患者的筛查和长期管理数据库，并与胸痛卒中急救中心整合，完善协同救治体系。请报整体解决方案，不接受只报其中任意设备。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式