项目名称：景东彝族自治县人民医院医疗设备院内采购项目

项目预算：56,000.00元

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 空气压力波治疗仪 | 1 | 台 | 19000 |  |  |  |  |
| B | 人工流产电动吸引器 | 2 | 台 | 3500 |  |  |  |  |
| C | 双胎胎心监护仪 | 1 | 台 | 30000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| - 注： - 可以仅报名1个标段，也可以同时参与多个标段，不参与的标段不进行填写即可； - 若有配套耗材，需要同时提供耗材报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 参数要求及评审标准：

- A标段：空气压力波治疗仪

用途：用于景东县人民医院临床卧床患者（外科术后、产科、老年病科等）下肢血液循环促进，预防下肢深静脉血栓（DVT）形成，减轻肢体水肿，适配医院临床高频使用场景。

1、工作原理：采用多腔气囊梯度式充放气技术，模拟人体肌肉自然收缩，从肢体远端向近端施加循环压力，有效促进血液与淋巴液回流，降低DVT发生风险（临床验证可降低术后DVT风险达60%以上）；

2※、压力调节：压力范围0-200mmHg（0-26.7kPa），连续可调，调节步长≤5mmHg，压力精度±3mmHg，可根据患者耐受度精准调节，适配不同体质卧床患者；

3、治疗模式：≥8种治疗模式，包含梯度治疗、循环治疗等核心模式，支持双下肢同时治疗，可实现双通道同时、交替、按顺序充放气，提升治疗效率，适配多科室临床需求；

4※、治疗时间：1-99分钟可调，调节步进1min，支持连续工作模式，可设置定时自动关机，适配卧床患者长时间治疗需求，无需医护人员全程值守。

5、气泵配置：采用医用级无油静音气泵，气泵流量≥19L/min，运行噪音≤60dB，避免影响病房环境及患者休息，符合医院病房使用要求；

6、气囊配置：标配双下肢气囊（≥6腔），气囊采用医用级TPU材质，层叠式拉链套筒设计，无压力死角，可覆盖足部、小腿、大腿，支持拆卸清洗消毒，避免交叉感染；气囊需具备独立I类医疗器械备案证；

7※、安全保护：具备过压、欠压、漏气、过热四重安全保护，压力超过安全阈值时自动停止工作并发出语音+屏幕双重报警；突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对患者造成意外伤害；具备锁屏功能，防止治疗过程中误操作；

8、设备便携性：主机重量较轻，便于在病房、产房等不同场景转运，适配医院多科室移动治疗需求；支持交直流两用，内置电池工作时间≥90min，无电源场景可应急使用；

9※、产品具备医疗器械注册证；

10、验收合格之日起，整机质保≥2年；

11、所提供的设备生产日期必须在成交通知书发出之日起，半年以内。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 设备报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，有则10分，无则0分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。

B标段：人工流产电动吸引器

一、核心性能参数

1、电源要求：AC220V±10%，50Hz。

2、输入功率：≤400VA。

3、最大负压：≥0.090MPa（约680mmHg）。

4、抽气速率：≥20L/min（高负压/低流量模式）。

5、负压调节范围：0.013MPa～0.090MPa（连续可调）。

6、噪音指标：工作时噪音≤65dB。

7、工作模式：支持间歇运行，采用膜式泵，无需频繁维护。

二、 结构与材质

1、储液瓶：配备2500ml×2只大容量硬质玻璃瓶。

2、瓶盖与密封：采用防漏气、防倒流设计，确保液体不外溢。

3、机身外壳：ABS一次成型全塑料外壳，耐腐蚀、易清洁。

4、移动性：配置移动支架，便于病房、产房转运。

三、 控制与安全功能

1、控制方式：双重控制，支持机身按钮开关+脚踏开关操作。

2、负压调节：配备大号旋钮，精准调节“大/小”负压，刻度清晰。

3、安全保护：内置溢流保护装置（防酸球/防回吸装置），防止液体倒吸入泵体，损坏电机。

5※、产品具备医疗器械注册证；

6、验收合格之日起，整机质保≥2年；

7、所提供的设备生产日期必须在成交通知书发出之日起，半年以内。

B标段采用综合评分，评审标准：

| 设备报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，有则10分，无则0分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。

C标段：双胎胎心监护仪

- 用途和功能描述：适用于医院对胎儿的胎心率、孕妇的胎动、宫缩压力、心电、脉率、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温进行监测。

- 需求配置描述:

- 主机1台；

- 胎心率探头2个

- 宫缩压力探头1个

- 胎动按钮1个。

- 双胎心率重合报警(SOV),母胎心率信号重合验证；

6、具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST评分方式，每分钟更新一次评分结果。

7、宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

8※、产品具备医疗器械注册证；

9、验收合格之日起，整机质保≥2年；

10、所提供的设备生产日期必须在成交通知书发出之日起，半年以内。

C标段采用综合评分，评审标准：

| 设备报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，有则10分，无则0分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。